附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 比表面及孔径分析仪 |  | 1.贝克曼/SA3100 2.Micromeritics/ASAP 2460 | (1)测定范围：比表面积：0.0005(m2/g)及以上；微孔孔径分布分析：0.35 nm-2 nm；介孔或大孔：2 nm-500 nm；总孔体积：0.0001 cc/g--至无上限 (2)测量精度：比表面积重复精度≤± 1.0%，最可几孔径重复偏差≤0.02 nm (3)▲测试数量：4个分析站（并行测试）和6个预处理站，分析和预处理可以同时进行 (4)分压比P/P0：10-8～0.998 (5)测试模式：支持“单一氮气测试模式”和“氮气+氦气标准测试模式”两种模式 (6)▲真空泵：双级机械泵+分子泵，机械泵极限真空度：0.067 Pa，机械泵可置于仪器内也可以置于仪器外；分子泵极限真空度10-8 Pa，分子泵使用CF接口连接 (7)▲真空系统：全不锈钢微焊真空管路系统，真空管路采用全金属VCR连接，内壁电抛光处理，配套气动阀，最大限度减小管路死体积空间，可长时间维持高真空度，真空漏气率可达1x10-10 (Pa*m3/s) (8)▲压力传感器：进口高精度硅薄膜压力传感器，配套3 Bar、1 Torr压力传感器以及超低量程0.05Torr电离真空计，精准读取不同压力段的压力值 (9)▲压力读取：所有量程的压力传感器均采用RS485或RS232通讯读取压力值，数字量采集，减少模数转换带来的读数误差 (10)▲分析站：分左右两个模组，每模组2个分析口浸在同一个液氮杯中，提供平行实验的最佳条件；左右两模组可独立操作，所有分析口均可用于微孔分析和介孔分析 (11)▲预处理机：独立的六站样品预处理设备，全自动软件控制可进行独立6组控温；且4个分析口可进行原位预处理；控温范围：室温~400 ℃，控温精度：±0.1 ℃ (12)P0管：每模组均配置独立不锈钢P0管 (13)▲液位控制系统：精准的液氮伺服系统，由温度传感器控制液氮面，脉冲式控制滚珠丝杠电机精准升降，保证液氮面在测试过程紧贴温度传感器末端，冷体积全程不变；不接受等温夹套的冷体积修正方式 (14)防护措施：透明塑料安全门，既保护实验人员的安全又防止人为误碰撞液氮杯 (15)液氮杯：4升大容量不锈钢内胆杜瓦瓶，可连续进行72小时测试 (16)▲操控系统：可编程嵌入式系统，10寸触摸屏操作，并可 USB 外接键盘和鼠标操作，可直接安装控制软件，不需要额外配置电脑 (17)▲操作控制软件：Windows兼容控制和数据处理软件，试验过程中压力和温度可实时显示，随时查看当前测试进展；试验详细过程日志全记录 | 台 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥500,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日