附件1

采购项目需求表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 旋转蒸发仪维修服务 | 海道尔夫20L |  | 一、项目基本信息​ 1、设备信息：品牌为海道尔夫（Heidolph），规格型号为 20L。2、故障描述：主板损坏、密封圈部分严重损坏导致漏气、显示控制屏无法显示、导流管破损、加料阀损坏、蒸馏瓶卡口器损坏。​ 3、预算金额：63757元。 ▲4、维修周期：自合同签订之日起，5个自然日内需完成全部维修工作并交付使用。​ ▲二、更换配件技术参数要求​ （一）供电主板（1个）：必须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新配件，型号与20L旋转蒸发仪主板完全匹配，输入电压、输出功率、接口规格等电气参数符合原厂标准，具备过流、过压保护功能，能稳定为设备各部件提供电力支持。​ （二）密封圈（1个）：必须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新配件，适配 20L 旋转蒸发仪对应密封位置，材质为耐高低温、耐腐蚀的专用密封材料（如氟橡胶），尺寸精度符合原厂要求，安装后可确保设备无漏气现象。​ （三）显示控制屏（1个）：必须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新配件，与设备主板兼容性强，屏幕尺寸、分辨率符合原厂标准，显示内容清晰完整，可准确反馈设备运行参数（如温度、转速等），触控或按键操作灵敏有效。​ （四）导流管（1个）：必须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新配件，适配设备导流系统，材质为高透光、耐化学腐蚀的玻璃或专用塑料，管径、长度与原厂配件一致，无裂纹、杂质，安装后导流顺畅无泄漏。​ （五）加料阀（1个）：必须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新配件，型号匹配20L旋转蒸发仪加料系统，阀体材质耐腐蚀，阀芯密封性能良好，开关操作灵活，关闭时无滴漏，开启时加料流量可控。​ （六）蒸馏瓶卡口器（1个）：必须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新配件，适配设备蒸馏瓶规格，材质为高强度金属或工程塑料，卡口尺寸精度高，夹持力度适中，能牢固固定蒸馏瓶，且装卸便捷。 三、验收与质保要求​ 1、验收标准：配件经为原厂全新无缺陷；成交人提供维修报告，采购方现场测试设备运行正常。 2、质保要求：所有更换配件质保期≥12个月（自验收合格起）；质保期内故障30分钟内响应，提供免费技术咨询。 | 台 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期三个月。 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人所提供的供电主板、密封圈、显示控制屏、导流管、加料阀、蒸馏瓶卡口器均须为海道尔夫（Heidolph）原厂全新未拆封配件，严禁提供翻新、仿冒、副厂或返修配件。 2.质保期内，成交人提供7×24小时技术咨询服务，解答设备使用、维护、常见问题处理等疑问。成交人在接到采购人通知后需30分钟内响应，1小时到达现场。 3.成交人须遵守校园出入规定，在维修过程中确保相关人员安全。维修过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 5 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、一次性支付：本合同项下的维修服务经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭成交人开具的全额发票向成交人支付全部合同价款。若成交人未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由成交人负责)；如因成交人提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；成交人变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的配件费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费。 |  |  |  |
| ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求 |  |  | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。 2、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交人追偿其所造成的损失。 |  |  |  |